- 阳江市妇幼保健院医疗设备采购项目用户需求书

- A  商务要求

- 供应商的资格要求为：

参加本次政府采购活动的投标人除应具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件外，还必须符合下列要求：

- 投标人须是中华人民共和国境内合法注册登记，能独立承担民事责任并具有相关经营与货物要求范围的法人，提供有效的工商营业执照副本复印件；

- 依法取得《医疗器械生产许可证》或者《医疗器械经营许可证》；

3、本项目不接受联合体投标；

4、投标人须购买招标文件；

5、具有所投标产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》或《法律法规规定必须的证

明文件》。

- 货物要求：

- 中标供应商应提供原装、原厂、全新的、符合国家质量标准的货物，不得以旧货翻新充数，并按有关要求进行包装及装运。

- 进口产品必须提供原产地证明和中国商检证明及合法进货渠道全套单证，如能办理进口免税的，手续由采购人协助办理，办理免税手续相关费用由中标供应商承担。中国境内制造的产品必须提供原出厂合格证。医疗器械注册证或者备案凭证等证明文件。

- 中标供应商应将所提供货物的装箱清单、备件清单、正规发票、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具、维修技术资料手册、维护手册、软件备份、故障代码表、零部件、维修密码等交付给采购人；中标供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按采购人需求约定供货，中标供应商必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由中标供应商承担相关的违约责任。

- 中标供应商负责设备端口免费开放，并符合国标模式输出，与采购方电脑信息系统匹配。

- 投标报价包括：运至采购人指定的地点。货物的搬运费、运输费、卸装费、保险费、验收、货物设计、制造、包装、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障、产品成本、利润、税金、电源点至医用设备管线连接等一切费用。投标报价子包一不得高于27.5万元人民币，子包二不得高于73万元人民币（超出该上限的投标报价将作为无效投标处理）（以上费用需在投标价格表中详细列明）。

- 合同签订要求：采购合同由中标供应商与采购人双方签订，签订时间为《中标通知书》发出后的7个日历天内。

- 交货期：合同签订生效后30个日历天内。（包括供货、安装调试及验收合格，超出该交货期将作为无效投标处理）。

- 交货地点：用户指定地点（阳江市妇幼保健院院内）。

- 付款方式：

中标后签订合同，货到完成安装、调试及验收合格后七个工作日内，支付中标总额60%，余额在验收之日起一年内付清。

- 安装调试及售后服务：

（一）、中标供应商必须负责货物的运输、卸装、安装、调试费用以及安装辅件和所使用调试的耗材、工具包括医用设备管线之间连接等工作，所产生的费用由中标供应商负责。

（二）、安装调试完成后按相关设备管理规范进行验收。包括如是计量或校准设备要由第三方有资质的检验机构进行检验检测合格或校准，检验结果报告书交给采购人，合格方能进行验收程序，所产生的费用由中标供应商负责。

（三）、售后服务：

- 免费质保期期限：整机（系统）保质期2年（从验收合格签名之日起），乙方应为甲方办妥本次货物需求产品的保修手续,质保期内乙方对所供货物实行质量包修、包换、包退、包维护保养、包配件等。

- 维修人员接到维修通知后到场时间：1小时内响应，服务工程师24小时内上门服务；

- 质保期内，非采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标供应商负责包修、包换整件或包退，并承担因此而产生的一切费用。

4.所有货物质保期限内服务方式均为中标供应商上门服务，即由中标供应商派员每个季度一次上门日常货物设备使用现场的维护、保养及合理化使用建议，由此产生的一切费用均由中标供应商承担。

5.设备的装车、卸车、安装、调试、操作及维护保养培训服务等，中标方必须安排工作人员全程跟踪，并且所产生的费用均由中标方支付。

6.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免

费维修期相应顺延。如停用时间累计超过10天则质保期重新计算。

7.在质量保证期内，中标方所交付或提供的物品质量、服务及培训不符合国家法律法规

和合同约定的，由中标方负责承担保修责任，并承担由此而产生的实际费用。

8.中标方无偿培训采购人维护及维修人员，主要内容为系统及设备的基本结构、性能、主要部件/模块的构造及维护，日常使用与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在产品安装现场或由中标方安排到外地培训，所产生的费用由中标供应商负责。

9.为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规

定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由中标方承担一切责任。

- 中标供应商应将所提供货物的装箱清单、备件清单、用户手册、原厂保修卡、随机

资料及配件、随机工具、维修手册、维护手册、软件备份、开放故障代码表、零部

件、维修密码等交付给采购方。

- 开放端口软件终身免费升级，并及时提供设备新功能和临床应用资料。

12.保修期满后维修时，如更换配件，只收取配件费，且配件费提供优惠价格（不高于八折），不得收取上门服务费及差旅费（需附配件价格清单）。维修好后6个月内，对仪器设备再次发生同样的故障并且需要更换同样零件配件时，投标方承诺免费维修及更改配换零件。

- 只采购本需求书内物种。

- 货物需求一览

- 子包一：

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 单价/万元 | 总价/万元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麻醉呼吸回路消毒系统 | 1套 | 27.5 | 27.5 |  |
| 合计共27.5万元 |  |  |  |  |  |

- 子包二：

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 单价/万元 | 总价/万元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 等离子双极宫腔电切镜系统 | 1套 | 40 | 40 |  |
| 2 | 低温等离子体灭菌器 | 1套 | 33 | 33 |  |
| 合计共73万元 |  |  |  |  |  |

- B  技术参数

- 子包一：

- 麻醉呼吸回路消毒系统技术参数

- 采用臭氧和过氧化氢两种消毒剂对麻醉机呼吸机回路内部表面进行消毒灭菌。

- 采用闭环控制技术。在运行过程中对臭氧浓度、温度等进行实时监测，以达到稳定的气体输出，实现加湿、消毒、干燥的功能。

- ▲工作模式：2个程序模式(呼吸机、麻醉机)，1个手动模式(其他设备)。

- 麻醉机程序模式：15min雾化、60min消毒灭菌、30min干燥。

- 呼吸机程序模式：15min雾化、60min消毒灭菌、30min干燥

- 手动模式：

- 雾化程序：10～60min可选，10min步进

- 消毒程序：30～120min可选，10min步进

- 干燥程序：10～60min可选，10min步进

- 供气和排气速度：3～5 升/分钟。

- 臭氧输入浓度：≥100 mg/m3，符合国家质量标准的要求。

- H2O2浓度：12%

- 臭氧排放浓度及残留量：≤0.1 6mg/m3，符合国家对室内空气质量标准的要求。

- 雾化量：0.2～0.5 ml/min。

- ▲消毒效果：枯草杆菌黑色变种芽孢4代平均杀灭对数值≥3.0

- 报警功能：

- 1）无臭氧发生报警，

- 2）超温报警：消毒过程中，实时自动监测消毒机内部温度并自动报警。杜绝温度过高造成臭氧浓度自动下降而影响消毒效果。

- ▲自动加液功能：避免了人与化学品的接触，减少中间环节，更加合理人性化。

- 消毒时，可人机共存，并保证使用时手术室无污染；

- ▲显示屏8寸触摸显示屏，一键操作实现雾化、消毒、干燥的全自动消毒灭菌程序。

自动干燥：干燥模式采用恒温进行，确保内回路彻底干燥，无水分残留。

麻醉呼吸回路消毒系统配置清单

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 台 | 1 |  |
| 2 | 熔断丝 | 只 | 2 |  |
| 3 | 波纹管 | 根 | 2 |  |
| 4 | 硅胶堵 | 个 | 1 |  |
| 5 | 电源线 | 根 | 1 |  |
| 6 | 使用说明书 | 本 | 1 |  |
| 7 | 合格证 | 张 | 1 |  |
| 8 | 产品质量保修卡 | 份 | 1 |  |

- 子包二：

- 等离子双极宫腔电切镜系统技术参数

一、光学内窥镜

1、直径≤4mm；

2、视野角度≥12度；

3、▲内管鞘26Fr.，外管鞘26Fr.，可持续灌流；

4、可高温高压消毒；

5、可360度旋转；

6、配备被动式工作把手

7、诊断用外管鞘直径=5.5mm；可持续灌流

二、外管鞘

1、▲直径≤8.5mm；

2、双通道、可360度旋转；

3、可高温高压消毒；

4、可持续灌流，保持视野清晰；

三、内管鞘

1、▲直径≤8.0mm；

2、用于8.5mm的外管鞘；

3、ABS防阻塞系统，含标准型闭孔器；

4、可高温高压消毒；

5、可持续灌流，保持视野清晰；

四、电极

1、滚球形双极电极；

2、12度及30度；

五、工作把手

1、被动式；

2、等离子电切状态下使用；

等离子双极宫腔电切镜系统配置清单

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光学内窥镜 | 支 | 2 |  |
| 2 | 外管鞘 | 支 | 2 |  |
| 3 | 内管鞘 | 支 | 2 |  |
| 4 | 12° 及 30° 滚球形电极 | 盒 | 1 |  |
| 5 | 被动式工作把手(等离子下使用) | 把 | 2 |  |
| 6 | 高频电缆线 | 条 | 2 |  |
| 7 | 旋阀 | 个 | 2 |  |

- 低温等离子体灭菌器技术参数

- 尺寸：容积≥135L，内室尺寸≥750mm*450mm*400mm，内室为方形结构，受场地要求外形尺寸≤990mm*760mm*1600mm。

- ▲槽体材质要求：腔体材质采用优质航空铝材3003，厚度≥8mm，具有优越的导热性能，保证过氧化氢保持100%气态。

- 过氧化氢提纯功能：过氧化氢提纯功能，将过氧化氢浓度提纯到95%以上，提供省级以上检测机构出具的检测报告。

- 密封门：采用顶杆驱动式电动升降门。带有压力安全联锁装置、双门互锁，以保证有菌区与无菌区的有效隔离。

- 门保护：具有门障碍开关功能，当碰触障碍开关时，门自动下降，防止夹伤操作者和夹坏物品。

- 主体保温：≥20mm橡塑海绵，具有导热系数低、防火性能好、抗老化能力强、无毒环保和外观高档质地柔软等特点。

- 门板加热功能：门上加热膜数量≥2个，门板温度维持在50±2℃，防止过氧化氢气体冷凝，影响灭菌效果。

- ▲真空泵要求：采用真空度极高且耐H2O2腐蚀的旋片式真空泵，其工作压强范围为101325~1.33×10-2Pa，提供原厂质检报告。

- 抽空控制阀：采用高真空挡板电磁阀控制抽空管路，泄漏率＜1.3×10-7Pa*L*S-1，并提供生产厂家证明文件。避免程序运行过程中由于真空泵的频繁启动而影响真空泵的使用寿命。

- 压力传感器数量：产品设置压力传感器数量≥3个，其中检测内室压力传感器≥2个，提纯器和灭菌内室压力传感器独立设置。

- 过氧化氢过滤器：产品具有排气过氧化氢气体过滤系统，周围空气中过氧化氢浓度＜0.6mg/m3,并提供省级以上检测机构出具的检测报告。

- 灭菌方法：过氧化氢无残留、环境无影响技术，工作环境符合国标要求，提供细胞毒性监测报告和空气中过氧化氢浓度监检测报告。

- ▲灭菌剂：每循环之间灭菌剂用量误差小于1%(22μl)；卡匣式封装，每板卡匣12个胶囊，每个胶囊2.2ml过氧化氢；每循环刺破一个胶囊，全自动针刺胶囊吸入式，精确加注，人体无接触；全循环每次用2个胶囊。

- 卡匣自动提醒功能：卡匣安装后，自动计算胶囊使用个数，并提示剩余胶囊个数和可运行全循环的次数。

- ▲卡匣要求：卡匣内置（射频识别卡）芯片，可读写卡匣生产日期、胶囊数量等关键信息。

- 控制系统：充分实现控制的准确性、规范性、安全性、可靠性。

- 显示屏：采用5.7寸彩色触摸屏,触摸屏可分辨率为640*480，通讯速率≥19.2Kbps。显示屏显示内容：温度，压力，时间，循环模式，过程阶段、原理图、胶囊使用数量和报警信息等。

- 信息显示：灭菌过程的温度，压力，时间，循环模式，过程阶段等均在触摸屏上自动显示，自动打印工作过程参数和曲线；电脑记录用户所有灭菌流程，包括循环模式，温度压力曲线，记录次数100万次以上；具有倒计时显示功能，可根据装载情况自动调整剩余时间，能够使操作者更加合理的安排工作时间。

- 打印机功能：能够打印记录：程序名称、灭菌日期、灭菌锅次、灭菌起始结束时间、生物培养结果和灭菌过程的压力、温度、阶段时间和结束状态等信息，并提供打印样品；

- 数据存储：U盘存储功能(选配)U盘容量≥8G，能够存储记录≥100万次灭菌数据，存储信息包括程序名称、灭菌日期、灭菌锅次、灭菌起始结束时间和灭菌过程的压力、温度、阶段时间和结束状态等信息，并提供微机打印样品。

- 菌程序：设有全循环、快速循环和双卡匣循环三种程序，其中双卡匣循环程序利用之前剩下的单胶囊卡匣，避免浪费。全循环≤50分钟；快速循环≤26分钟。

- 灭菌效果：单循环灭菌程序能对直径1mm，长度500mm不锈钢管和直径1mm,长度2000mm聚四氟乙烯管进行有效灭菌，提供相关证明材料。

- 报警系统：自动报警系统，并触摸屏文字显示报警内容；灭菌压力、温度，卡匣胶囊数量，过氧化氢提纯参数等实时监控，有报警设置；关键部件如真空泵换油等保养报警提示。

低温等离子体灭菌器配置清单

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 台 | 1 |  |
| 2 | 密封门 | 个 | 1 |  |
| 3 | 柜架 | 个 | 1 |  |
| 4 | 控制系统 | 套 | 1 |  |
| 5 | 外装饰罩 | 套 | 1 |  |
| 6 | 管路系统 | 套 | 1 |  |
| 7 | 灭菌篮筐 | 个 | 2 |  |