阳江市妇幼保健院

医疗设备询价项目

询 价 文 件

【项目编号：YJFY-XJ-201904】

2019年12月17日

目  录

第一章  询价邀请	2

第二章  报价须知	4

第三章  用户需求书	7

第四章  报价文件组成及参考格式	16

# 询价邀请

询价邀请

阳江市妇幼保健院（以下简称“采购人”）就以下项目进行询价：

一、询价项目的名称、用途、数量、性质

1、项目名称：阳江市妇幼保健院医疗设备询价项目

项目编号：YJFY-XJ-201904

2、询价内容：

| 序号 | 设备名称 | 数量(套) | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 1 | 3 |

二、报价单位资格要求：

A、基本要求

（1）具有中华人民共和国的独立法人企业，能独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

B、项目要求

（1）报价方的企业依法取得《营业执照》；

（2）依法取得相应设备经营生产或经营许可证；

（3）在广东地区有良好的、可靠的后续技术支持。

三、报价截止时间及地点

1、递交报价文件时间：2019年12月24日上午8：30分至下午5：30分，逾期收到或不符合规定的报价文件恕不接受。

2、报价文件送达地点：阳江市妇幼保健院三楼设备科

3、符合资格的供应商请在阳江市妇幼保健院网站上下载询价文件。

四、联系方式

单位名称：阳江市妇幼保健院

联系地址：阳江市江城区富康路126号门诊部3楼设备科

电话：0662-8838060        邮箱：905190090@qq.com

阳江市妇幼保健院

2019年12月17日

# 第二章  报价须知

# 一、报价须知前附表

| 项号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：阳江市妇幼保健院医疗设备采购项目 采购方式：询价 资金来源：自筹资金 |
| 2 | 询价文件发售地点：符合资格的供应商请在阳江市妇幼保健院网站上下载询价文件. |
| 3 | 报价文件组成：详见第四章“询价文件组成及参考格式”。 报价文件份数：壹份 |
| 4 | 报价文件递交时间：2019年12月24日上午8：30分至下午5：30分，报价文件递交地址：阳江市妇幼保健院三楼设备科 |

二、报价文件

1. 询价文件的组成

1.1 报价文件包括：

1)报价邀请；

2)报价须知；

3)用户需求书；

4)报价文件组成及参考格式。

1.2报价人应认真阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果报价人没有按照询价文件的要求提交全部资料，或者报价文件没有对询价文件做出实质性响应，由此造成的后果由报价人负责。

2.询价文件的答疑

如报价人就询价文件的某些内容有疑问时，应以书面形式在报价截止期前3天通知阳江市妇幼保健院设备科，阳江市妇幼保健院对问题在阳江市妇幼保健院网上集中作出答复，并将此视为有效送达。

# 三、报价文件的编制

1． 报价文件组成：

详见第四章” 报价文件组成及参考格式”。

2．报价文件的编写

2.1. 报价文件的报价为单价报价，对每一种型号及规格的报价产品只允许有一个报价；

2.2  报价人应对报价货物提供完整详细的技术说明。

# 四、报价文件的递交

1. 报价文件的密封和标记

1.1报价人应将询价文件，报价一览表（报价文件）用信封密封，并在封口处加盖报甲方公章。

1.2 如果由于信封密封不严，导致报价文件非人为因素过早启封，阳江市妇幼保健院概不负责，并将该文件退还给报价人。

2．对报价文件投递的要求

所有报价文件必须装在密封完好的信封，封口加盖投标单位公章，并在包装的封面上注明：

报价人全称（盖章）：

报价人联系电话：

设备名称：

询价编号：YJFY-XJ-201904

# 第三章  用户需求书

- 供应商的资格要求为：

参加本次询价项目的供应商除应具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件外，还必须符合下列要求：

- 供应商须是中华人民共和国境内合法注册登记，能独立承担民事责任并具有相关经营与货物要求范围的法人，提供有效的工商营业执照副本复印件；

- 依法取得《医疗器械生产许可证》或者《医疗器械经营许可证》；

3、本项目不接受联合体投标；

4、具有所报价产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》或法律法规规定必须的证

明文件。

- 货物要求：

- 供应商应提供原装、原厂、全新的、符合国家质量标准的货物，不得以旧货翻新充数，并按有关要求进行包装及装运。

- 进口产品必须提供原产地证明和中国商检证明及合法进货渠道全套单证，如能办理进口免税的，手续由采购人协助办理，办理免税手续相关费用由中标供应商承担。中国境内制造的产品必须提供原出厂合格证。医疗器械注册证或者备案凭证等证明文件。

- 供应商应将所提供货物的装箱清单、备件清单、正规发票、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具、维修技术资料手册、维护手册、软件备份、故障代码表、零部件、维修密码等交付给采购人；供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按采购人需求约定供货，供应商必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由供应商承担相关的违约责任。

- 供应商负责设备端口免费开放，并符合国标模式输出，与采购方电脑信息系统匹配。

- 报价包括：运至采购人指定的地点。货物的搬运费、运输费、卸装费、保险费、验收、货物设计、制造、包装、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障、产品成本、利润、税金、电源点至医用设备管线连接等一切费用。总报价不得高3万元人民币。（超出该上限的报价将作为无效投标处理）（以上费用需在投标价格表中详细列明）。

- 合同签订要求：采购合同由供应商与采购人双方签订。

- 交货期：合同签订生效后30个日历天内。（包括供货、安装调试及验收合格，超出该交货期将作为无效报价处理）。

- 交货地点：用户指定地点（阳江市妇幼保健院院内）。

- 付款方式：

签订合同后，货到完成安装、调试及验收合格后七个工作日内，支付采购总额60%，余额在验收之日起一年内付清。

- 安装调试及售后服务：

（一）、供应商必须负责货物的运输、卸装、安装、调试费用以及安装辅件和所使用调试的耗材、工具包括医用设备管线之间连接等工作，所产生的费用由供应商负责。

（二）、安装调试完成后按相关设备管理规范进行验收。包括如是计量或校准设备要由第三方有资质的检验机构进行检验检测合格或校准，检验结果报告书交给采购人，合格方能进行验收程序，所产生的费用由供应商负责。

（三）、售后服务：

- 免费质保期期限：整机（系统）保质期2年（从验收合格签名之日起），乙方应为甲方办妥本次货物需求产品的保修手续,质保期内乙方对所供货物实行质量包修、包换、包退、包维护保养、包配件等。

- 维修人员接到维修通知后到场时间：1小时内响应，服务工程师24小时内上门服务；

- 质保期内，非采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由供应商负责包修、包换整件或包退，并承担因此而产生的一切费用。

4.所有货物质保期限内服务方式均为中标供应商上门服务，即由供应商派员每个季度一次上门日常货物设备使用现场的维护、保养及合理化使用建议，由此产生的一切费用均由供应商承担。

5.设备的装车、卸车、安装、调试、操作及维护保养培训服务等，供应商必须安排工作人员全程跟踪，并且所产生的费用均由供应商支付。

6.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免

费维修期相应顺延。如停用时间累计超过10天则质保期重新计算。

7.在质量保证期内，供应商所交付或提供的物品质量、服务及培训不符合国家法律法规

和合同约定的，由供应商负责承担保修责任，并承担由此而产生的实际费用。

8.供应商无偿培训采购人维护及维修人员，主要内容为系统及设备的基本结构、性能、主要部件/模块的构造及维护，日常使用与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等。

9.为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规

定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由供应商承担一切责任。

- 供应商应将所提供货物的装箱清单、备件清单、用户手册、原厂保修卡、随机

资料及配件、随机工具、维修手册、维护手册、软件备份、开放故障代码表、零部

件、维修密码等交付给采购方。

- 开放端口软件终身免费升级，并及时提供设备新功能和临床应用资料。

12.保修期满后维修时，如更换配件，只收取配件费，且配件费提供优惠价格（不高于八折），不得收取上门服务费及差旅费（需附配件价格清单）。维修好后6个月内，对仪器设备再次发生同样的故障并且需要更换同样零件配件时，供应商承诺免费维修及更改配换零件。

九、设备技术参数：

全自动化学发光免疫分析仪技术参数：

- 全自动随机任选单管式化学发光免疫分析仪

- ▲系统采用磁微粒吖啶酯化学发光反应原理。

- ▲单机检测速度≥300 测试/小时。最快出结果时间≤14min。

- 可支持仪器自动重测和急诊插入优先检测。

- ▲轨道式进样，同时放入≥200 个样本，可以连续添加样本，具有样品条码自动识别功能。

- 仪器试剂位≥30 个，试剂仓冷藏温度 4-10℃。

- 试剂瓶采用一体瓶设计，便于用户使用，试剂条码中内置出厂定标信息，可采用 2 点或多点校正； 试剂信息采用RFID 管理。

- 试剂采用钢针加样，具有液面探测、随量跟踪、立体防撞、气泡检测等功能。

- ▲采用独立的机械模块实现试剂盒不停机加载。底物液、清洗液均有两套备份，支持不停机更换。采用浓缩的清洗缓冲液，仪器自动配制使用。

- 样本针携带污染率≤0.1ppm，具有液面探测、随量跟踪、立体防撞、堵针检测、空吸检测功能。

- 采用一次性反应杯，倾倒式添加，可以一次性装载不低于 2000 个；反应杯从加样位开始，全程孵育，直至检测结束。

- 非接触式偏心涡旋混匀。

- 仪器硬件支持自动开关机功能；

- 可以跟 LIS 系统进行单项和双向联接；操作电脑采用触屏显示器；

- 支持远程故障诊断。

- 乙肝两对半检测要求全定量，配套试剂有注册证，报告单位为 mIU/mL 或者 IU/mL 国际定量单位，并且溯源至 WHO 标准品，须提供溯源报告；

- 试剂：提供的试剂盒说明书上，需有量值溯源的说明。

全自动化学发光免疫分析仪配置清单

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机 | 台 | 1 |  |
| 2 | 液晶显示器 | 台 | 1 |  |
| 3 | 条码阅读器 | 件 | 1 |  |
| 4 | 条码阅读器支架 | 件 | 1 |  |
| 5 | i 3000 全自动化学发光免疫分析仪说明书 | 本 | 1 |  |
| 6 | 全自动化学发光免疫分析仪反应杯 | 袋 | 1 |  |
| 7 | 样本贮存管 | 盒 | 1 |  |
| 8 | 急诊透明罩 | 件 | 1 |  |
| 9 | 样本架（白色） | 个 | 10 |  |
| 10 | 样本架（黑色） | 个 | 10 |  |
| 11 | 样本架（粉色） | 个 | 10 |  |
| 12 | 样本架（红色） | 个 | 10 |  |
| 13 | 样本架（灰色） | 个 | 60 |  |
| 14 | 托盘组件 | 个 | 4 |  |
| 15 | 废液管 | 米 | 2 |  |
| 16 | 纯水管 | 米 | 5 |  |
| 17 | 软管箍 | 个 | 2 |  |
| 18 | 纯水瓶 A | 个 | 2 |  |
| 19 | 纯水瓶 B | 个 | 2 |  |
| 20 | 浓缩清洗液瓶 | 个 | 2 |  |
| 21 | HDMI 线 | 根 | 1 |  |
| 22 | 网线 1 | 根 | 2 |  |
| 23 | 网线 2 | 根 | 1 |  |
| 24 | 电源延长线 | 根 | 1 |  |
| 25 | 主电源线 | 根 | 2 |  |
| 26 | 直流保险 10A | 个 | 10 |  |
| 27 | 直流保险 20A | 个 | 5 |  |
| 28 | 直流保险 30A | 个 | 15 |  |
| 29 | 交流保险 2A | 个 | 5 |  |
| 30 | 交流保险 8A | 个 | 5 |  |
| 31 | 在线过滤器 AP19FV0012P2P | 个 | 2 |  |
| 32 | 在线过滤器 AP19FV0018P2P | 个 | 1 |  |
| 33 | 外壳减震垫 | 个 | 2 |  |
| 34 | BS 透明缓冲垫 | 个 | 2 |  |
| 35 | U 盘 | 个 | 1 |  |
| 36 | 螺钉 | 套 | 1 |  |
| 37 | 废液浮子开关 | 件 | 1 |  |
| 38 | 分析仪调整扳手 | 个 | 1 |  |
| 39 | 废液桶 | 个 | 1 |  |

# 第四章  报价文件组成及参考格式

# 报价文件组成

报价文件必须按照以下所列顺序装订成册（一册），主要内容包括但不限于以下内容：

| 报价人全称： | 标段号： |
| --- | --- |
| 项目名称：阳江市妇幼保健院医疗设备采购项目 | 招标编号：YJFY-XJ-201904 |

#### （一）、商务部分

1、工商营业执照副本复印件

2、相应设备生产或经营许可证/资质证书复印件（如果有）

3、业绩证明材料复印件

#### （二）、技术参数、售后服务部分

1、设备详细参数及简要说明书（报价人必须提供设备详细技术参数及产品彩页）

2、售后服务承诺及措施（具体的售后服务方案）

3、相应设备中标通知书或合同复印件（能反映设备采购价格的近2年广东省内设备采购合同或中标通知书的复印件）

4、技术参数（型号、规格）实质性响应一览表

| 序号 | 招标技术参数 （型号、规格） | 投标实际技术参数 （型号、规格） | 是否偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：若无偏离，在本表“偏离说明”处注明“无偏离”的字样。若有偏离，在本表“偏离说明”处注明“有偏离”的字样并注明偏离的具体情况。

（三）、报价一览表

| 设备/配件 名称 | 规格型号 | 品牌/生产厂家 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大写：人民币 元（小写：¥ ）。 |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（公章）：

法人（签字）：

授权代表（签字）：

职务：

日期：   年  月   日