- 阳江市妇幼保健院医疗设备采购项目用户需求书

- A  商务要求

- 供应商的资格要求为：

参加本次政府采购活动的投标人除应具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件外，还必须符合下列要求：

- 投标人须是中华人民共和国境内合法注册登记，能独立承担民事责任并具有相关经营与货物要求范围的法人，提供有效的工商营业执照副本复印件；

- 依法取得《医疗器械生产许可证》或者《医疗器械经营许可证》；

3、本项目不接受联合体投标；

4、投标人须购买招标文件；

5、具有所投标产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》或《法律法规规定必须的证

明文件》。

- 货物要求：

- 中标供应商应提供原装、原厂、全新的、符合国家质量标准的货物，不得以旧货翻新充数，并按有关要求进行包装及装运。

- 进口产品必须提供原产地证明和中国商检证明及合法进货渠道全套单证，如能办理进口免税的，手续由采购人协助办理，办理免税手续相关费用由中标供应商承担。中国境内制造的产品必须提供原出厂合格证。医疗器械注册证或者备案凭证等证明文件。

- 中标供应商应将所提供货物的装箱清单、备件清单、正规发票、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具、维修技术资料手册、维护手册、软件备份、故障代码表、零部件、维修密码等交付给采购人；中标供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按采购人需求约定供货，中标供应商必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由中标供应商承担相关的违约责任。

- 中标供应商负责设备端口免费开放，并符合国标模式输出，与采购方电脑信息系统匹配。

- 投标报价包括：运至采购人指定的地点。货物的搬运费、运输费、卸装费、保险费、验收、货物设计、制造、包装、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障、产品成本、利润、税金、电源点至医用设备管线连接等一切费用。投标报价子包一不得高于150万元人民币，子包二不得高于210万元人民币,子包三不得高于315万元人民币（超出该上限的投标报价将作为无效投标处理）（以上费用需在投标价格表中详细列明）。

- 合同签订要求：采购合同由中标供应商与采购人双方签订，签订时间为《中标通知书》发出后的7个日历天内。

- 交货期：合同签订生效后30个日历天内。（包括供货、安装调试及验收合格，超出该交货期将作为无效投标处理）。

- 交货地点：用户指定地点（阳江市妇幼保健院院内）。

- 付款方式：

中标后签订合同，货到完成安装、调试及验收合格后七个工作日内，支付中标总额60%，余额在验收之日起一年内付清。

- 安装调试及售后服务：

（一）、中标供应商必须负责货物的运输、卸装、安装、调试费用以及安装辅件和所使用调试的耗材、工具包括医用设备管线之间连接等工作，所产生的费用由中标供应商负责。

（二）、安装调试完成后按相关设备管理规范进行验收。包括如是计量或校准设备要由第三方有资质的检验机构进行检验检测合格或校准，检验结果报告书交给采购人，合格方能进行验收程序，所产生的费用由中标供应商负责。

（三）、售后服务：

- 免费质保期期限：整机（系统）保质期2年（从验收合格签名之日起），乙方应为甲方办妥本次货物需求产品的保修手续,质保期内乙方对所供货物实行质量包修、包换、包退、包维护保养、包配件等。

- 维修人员接到维修通知后到场时间：1小时内响应，服务工程师24小时内上门服务；

- 质保期内，非采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标供应商负责包修、包换整件或包退，并承担因此而产生的一切费用。

4.所有货物质保期限内服务方式均为中标供应商上门服务，即由中标供应商派员每个季度一次上门日常货物设备使用现场的维护、保养及合理化使用建议，由此产生的一切费用均由中标供应商承担。

5.设备的装车、卸车、安装、调试、操作及维护保养培训服务等，中标方必须安排工作人员全程跟踪，并且所产生的费用均由中标方支付。

6.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免

费维修期相应顺延。如停用时间累计超过10天则质保期重新计算。

7.在质量保证期内，中标方所交付或提供的物品质量、服务及培训不符合国家法律法规

和合同约定的，由中标方负责承担保修责任，并承担由此而产生的实际费用。

8.中标方无偿培训采购人维护及维修人员，主要内容为系统及设备的基本结构、性能、主要部件/模块的构造及维护，日常使用与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在产品安装现场或由中标方安排到外地培训，所产生的费用由中标供应商负责。

9.为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规

定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由中标方承担一切责任。

- 中标供应商应将所提供货物的装箱清单、备件清单、用户手册、原厂保修卡、随机

资料及配件、随机工具、维修手册、维护手册、软件备份、开放故障代码表、零部

件、维修密码等交付给采购方。

- 开放端口软件终身免费升级，并及时提供设备新功能和临床应用资料。

12.保修期满后维修时，如更换配件，只收取配件费，且配件费提供优惠价格（不高于八折），不得收取上门服务费及差旅费（需附配件价格清单）。维修好后6个月内，对仪器设备再次发生同样的故障并且需要更换同样零件配件时，投标方承诺免费维修及更改配换零件。

- 只采购本需求书内物种。

- 货物需求一览

- 子包一：

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 单价/万元 | 总价/万元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼吸机 | 2 | 70 | 140 |  |
| 2 | 新生儿转运培养箱 | 1 | 10 | 10 |  |
| 合计共150万元 |  |  |  |  |  |

- 子包二：

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 单价/万元 | 总价/万元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产前无创基因分析系统 | 1 | 210 | 210 |  |
| 合计共210万元 |  |  |  |  |  |

- 子包三：

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 单价/万元 | 总价/万元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 染色体核型自动扫描及分析系统 | 1 | 260 | 260 |  |
| 2 | 全自动血细胞分析仪 | 1 | 55 | 55 |  |
| 合计共315万元 |  |  |  |  |  |

- B  技术参数

- 子包一：

- 呼吸机技术参数（每台）

一、主要技术参数及性能

▲1、全电脑彩色触摸屏12.1”英寸，可（全中文/英文可选）显示压力，流速，容量，传感器监测波形，压力-容量环，流量容量环。

2、常频与高频通气可以使用同一呼吸回路，无需更换回路。

▲3、呼出模块可以拆卸并高温高压消毒。

▲4、无创高频功能

▲5、无阀门的呼吸回流系统,无呼出阻力

二、所具备的通气模式和通气技术要求

1、	A/CMV辅助控制通气

PTV自主呼吸通气

SIMV同步间隙指令通气

CPAP持续气道正压通气

- 时间切换压力限制，流速切换

- 压力控制，压力支持

- 容量控制/压力调节

- 容量支持

6、目标容量保证

7、	流速切换，可调节

▲8、高频振荡：3-20Hz	 振幅Delta压力 ≥180mbar

- 潮气量：2-200ml

- 氧浓度：21-100％

- 高频振荡\可叠加指令控制通气

- 吸气上升时间频率可调

- 吸呼切换可调：0-50％

- 压力触发和流量触发

- PEEP：0-20mbar

- 手动通气

- 容量限制：3-200ml

- 压力限制：0-65mbar

- 气道平均压：0-35mbar

- 窒息通气

- CPAP无创鼻吸氧功能

三、须具备的监测项目

1、呼出分钟通气量

2、	潮气量

3、	呼吸频率

4、	气道压力、平均压

5、	PEEP

6、	持续气流

7、	吸气时间

8、	吸呼比

9、	氧浓度

10、管道漏气%

11、空氧压力

12、交流电/电池≥1小时，电池寿命3-5年

13、触发反应时间：10毫秒

14、C/20肺顺应性

▲15、DECO2二氧化碳弥散指数监测，趋势图

四、呼吸机报警项目

1、	高压限制：10-110mbar

2、	窒息：5-60秒

3、	高分钟通气量：0-11升

4、	低分钟通气量：0-0.1升

5、	低PEEP：-10-70mbar

6、	低电池量

7、	呼吸机故障

8、	呼吸管道脱落

9、	气源、电源异常

10、氧浓度过低，过高

11、世界通用湿化器

呼吸机配置清单（每台）

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼吸机主机 | 台 | 1 |  |
| 2 | 主机支架 | 个 | 1 |  |
| 3 | 湿化器 | 套 | 1 |  |
| 4 | 模拟肺 | 个 | 1 |  |
| 5 | 新生儿呼吸回路 | 套 | 2 |  |
| 6 | 流量传感器 | 套 | 1 |  |
| 7 | 高压供气管 | 套 | 1 |  |
| 8 | 高压供氧管 | 套 | 1 |  |
| 9 | 中/英文说明书、保修卡 | 本 | 1 |  |

- 新生儿转运培养箱技术参数

- 具有箱温和肤温两种温度控制模式；

- 交、直流电源可交互使用，可连接DC12V或DC24V车载电源；

- 设置温度、箱内温度、皮肤温度、蓄电池容量分屏显示；

- 独立的超温保护系统；

- 产品具有自检功能，多种故障报警提示；

- ▲具有交流、直流和蓄电池三种供电模式；

- 采用进口有机玻璃；

- 双层恒温罩，开有侧门，婴儿床可从侧面拉出；

- 推车具有高度调节、减震、锁定功能；

- 前面板具有温度校正功能；

- 具有肤温传感器脱落报警提示功能；

- 具有正门独立锁定装置；

- 具有供氧装置；

- 具有LED照明灯；

- 具有普通手推车配置；

- 交流工作电源：AC220V/ 50HZ

- 直流工作电源：DC12V/10A或DC24V/6A

- ▲输入功率：≤400VA

- 控温方式：箱温和肤温两种温度控制

- 箱温控制范围：25℃～37℃

- 肤温控制范围：34℃～37℃

- 升温时间：≤30min

- 培养箱温度与平均培养箱温度之差（稳定温度状态下）：≤1℃

- 平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.5℃   ；  ≤±1.0℃

- 温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤1.5℃

- 皮肤温度传感器精度：±0.2℃内

- 婴儿舱内噪声：≤52dB（A）[环境噪音在42dB（A）以下]

- 故障报警：断电、风机、传感器、超温、偏差、低压、系统等

- ▲蓄电池连续工作时间：1个蓄电池90min

新生儿转运培养箱配置清单

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 台 | 1 |  |
| 2 | 普通型手推车 | 辆 | 1 |  |
| 3 | 箱体 | 套 | 1 |  |
| 4 | 婴儿固定带 | 套 | 2 |  |
| 5 | 氧气瓶 | 个 | 2 |  |
| 6 | 输液架 | 个 | 1 |  |
| 7 | 蓄电池 | 套 | 1 |  |
| 8 | 输氧阀 | 个 | 1 |  |
| 9 | 工具箱 | 盒 | 1 |  |
| 10 | 电源线 | 套 | 1 |  |

- 子包二：

- 产前无创基因分析系统技术参数

- 一、基因测序仪

- 可开展全基因组测序、全外显子测序、表观基因组测序、宏基因组测序等科研应用，可开展胎儿染色体异常无创产前基因检测、胚胎植入前染色体异常检测、单基因遗传病基因检测、遗传性肿瘤基因检测、肺癌个体化诊疗基因检测、泛癌种个体化诊疗基因检测、未知病原微生物基因检测等临床应用。

- 测序仪界面：中文，触摸屏，≥14寸。

- 测序芯片可常温储存及使用，无需液态介质储存及使用。

- ▲通量：单次运行可产出≥200G碱基的序列信息，单次可支持2个以上人类全基因组测序,且要求数据量≥30X,。

- ▲序列数目：单张芯片单次运行最高能达到1300M有效信号点，双芯片模式单次运行生成≥2600M reads。

- 光学系统：有四通道光路识别。

- 序列读长：支持单端、双端测序，最长可支持PE100测序模式。

- 样本标签序列≥9个碱基，可提高样本识别的精确度。

- ▲芯片：本机单次可同时运行≥2张芯片，可灵活进行基因测序业务。

- 芯片：单张芯片有2个独立的流道，可分别同时运行两种不同的检测样本。

- 自样品放入基因测序仪后无需PCR反应，减低PCR反应带来的错误。

- 准确率：数据质量：>85% 数据高于Q30。

- 检测模式：可提供一键测序模式，仅需通过一键便可运行，无需二次手工操作。

- 信息分析：自动本地化完成信息分析，分析结束后直接输出检测报告。

- ▲无创产前基因检测：可进行无创基因基础版、无创基因升级版的检测，无创基因基础版单次可进行≥96人份胎儿染色体非整倍体基因检测（每人份的平均数据量≥6M Reads），最高可检测192人份胎儿染色体非整倍体基因检测；无创基因升级版单次可进行≥32人份胎儿染色体非整倍体基因检测项目（全面版）（每人份的平均数据量≥25M Reads）

- 技术流程：采取线性扩增的方式进行文库构建，降低指数扩增引入的错误累积。

- ▲软件：提供胎儿染色体非整倍体基因检测软件、肿瘤基因检测软件、病原微生物基因检测软件。

- 二、测序前处理系统

- 一次性可加载≥2张测序芯片。

- 加载时间为90分钟，手工操作仅需5分钟。

- 一键式操作，设置后完全无需任何操作。

- 操作界面：中文，Windows系统。

- 自带芯片扫描器，可识别芯片条码。

- 三、测序服务器

- CPU：Intel Xeon 5118 12Core*2 2.3GHz。

- 内存：128GB RAM。

- 硬盘≥12TB。

- 四、一体机

- 功能可支持样品管理、实验管理、数据管理、报告管理、多种临床检测应用的信息分析、权限设置。

- 本地化存储、分析及管理，与网络有物理隔绝。

- 支持分布式部署，能满足动态计算资源调用。

- 硬盘（SAS）≥16TB，固态硬盘（SSD）≥960G。

- CPU：至强银牌4114*2。

- 内存≥128GB RAM。

产前无创基因分析系统配置清单

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基因测序仪 | 台 | 1 |  |
| 2 | 测序前处理系统 | 台 | 1 | 自动精准将测序样品加入芯片 |
| 3 | 测序服务器 | 台 | 1 |  |
| 4 | 一体机 | 台 | 1 | 信息分析、实验室管理 |
| 5 | 八道移液器 | 个 | 6 | 10ul，50ul，200ul |
| 6 | 单道移液器 | 个 | 12 |  |
| 7 | 计时器 | 个 | 3 |  |
| 8 | 交换机 | 台 | 1 |  |
| 9 | 冷藏冷冻箱 | 台 | 3 | 4度和-20度 |
| 10 | 冷冻离心机 | 台 | 1 | H2050R(自带12*1.5/2.2ml转子） |
| 11 | 数显干式加热器 | 台 | 2 |  |
| 12 | 条码打印机 | 台 | 1 |  |
| 13 | 条码扫描器 | 台 | 1 |  |
| 14 | 卧式冷柜 | 台 | 1 | -25度 |
| 15 | 旋涡振荡器 | 台 | 3 |  |
| 16 | 医用冷藏箱 | 台 | 1 | 2-10度 |
| 17 | 掌式离心机 | 台 | 3 |  |
| 18 | 纯水仪 | 套 | 1 | 实验用水 |
| 19 | PCR扩增仪 | 台 | 2 |  |
| 20 | 微孔板离心机 | 台 | 2 |  |
| 21 | 移动紫外消毒车 | 台 | 1 |  |
| 22 | 荧光定量仪 | 台 | 1 |  |
| 23 | -80度冰箱 | 台 | 1 | 存放样本 |
| 24 | 磁力架 | 套 | 2 |  |

- 子包三：

- 染色体核型自动扫描及分析系统技术参数

一、全自动显微镜：
1. 类型：全自动研究型。
2. 光学系统：无限远色差反差双重校正光学系统。
3. Z轴步进精度≤10nm，重复精度≤±10nm。
4. Z轴承重：≥9kg。
5. 控制途径：TFT控制屏、机身按钮和软件操控；快捷按钮≥10个。
6. 观察筒：金属材质三目观察筒。
7. 10X目镜：两个，视野数≥25mm，双目屈光度可调。
8. 物镜转盘：≥7孔位电动物镜转盘。
9. 物镜：
（1）10X物镜平场半复消色差物镜NA≥0.3。
▲（2）100X物镜平场复消色差物镜（油镜）NA≥1.40，工作距离≥0.19mm。
10. 透射光照明系统：100W卤素灯或LED灯，具备石英集光镜，X/Y/Z三向对中调节。
12. 聚光镜：数值孔径≥0.8，工作距离≥8.6mm。
13. 高精度扫描载物台（提供产品彩页）：
▲14.全自动扫描台，同时可放置≥80片载玻片，软件全自动控制，具备金属谐波齿轮技术。
15.最大行程: ≥215 x 100 mm。
16.重复精度：≤1 μm。
17.XY轴步进精度： ≤ 1.5nm。
18.平台最快移动速度：≥180 mm/s。
▲19.自动加油系统： 高倍物镜扫描时，系统自动控制油泵进行精确加油操作，加油的剂量可自由设定，油泵容量≥250ml。
20.染色体专用物理像素数码冷CCD照相系统：≥140万像素。
▲21. 系统可升级至160玻片或800玻片超高通量扫描分析系统。
22. 具备条形码读码系统。
23. 工作站：≥八核处理器，≥1T硬盘，≥16G内存，≥4G独立显卡，≥24英寸显示器。控制电动显微镜和扫描台并支持所有遗传软件。
24. 配置激光打印机 1台。
二、染色体自动扫描系统
1. 用途：配合全自动显微镜使用，自动扫描玻片，自动寻找中期分裂相.找到的位置可自动转换到高倍油镜拍照，供确认和自动核型分析。
2. 每一个扫描视野可自动复位。
3. 全自动操作软件专用染色体中期自动扫描分析软件。具有快速自动寻找、自动对焦、自动纪录和自动统计的功能。完全配合并可控制显微镜和摄像装置，一次自动连续扫描80张载玻片，能对整个样品玻片进行自动对焦，自动采集图像和存储。
4. 盖玻片自动评估：对整张盖玻片的高低自动建立梯形图并记忆，防止连续扫描时出现离焦或拍摄图片不清晰。
5. 自动图片评级功能：软件根据图片的整体参数，自动将扫描得到的图片，由优到差排列。
6. 具备高倍油镜下的中期染色体的自动采集(油泵自动加油无需人工干涉)和保存功能模块，自动输入到核型分析软件中进行分析。
▲7. 扫描速度：≤7分钟/每玻片。
三、染色体核型自动分析系统
1. 界面：全中文。对于图片处理的每一步，软件有自上而下的操作过程按钮。
2. 中期和核型图像可以储存成其他WINDOWS软件通用的图像格式，在分析系统采集的图像同时，可对其他来源的中期图像进行染色体排队分析。
3. 每一核型分析储存为原始图像并自动记录储存每一步处理过程（每步程序的储存，而非各步图像均储存），每一最终完整核型文件≤1M，可随时修改某一具体过程，同时可进行回顾检查。
4. 不同条带分辨率（G、R显带）的模式图显示：支持多种染色体样品（动物、植物）的自动核型分析模式图，可编辑不同种属动植物染色体的模板。自动和交互性的染色体排列的旋转、移位、拉直；自动或人工干预识别着丝点；染色体结构畸变研究中的剪辑和粘贴；染色体图像缩放比例调整。可以同时或单个染色体对比度调整。
5. 可自动建立数据库（档案库），有自动统计功能。
6. 可实现核型、中期、实验报告的高分辨率打印；可选择不同核型的显示和中英文打印格式，任意修改和打印报告单。
7. 工作站：≥四核处理器，≥1T硬盘，≥8G内存，≥2G独立显卡，≥19英寸显示器。

染色体核型自动扫描及分析系统配置清单

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高端研究级全电动显微镜 | 套 | 1 |  |
| 2 | 透射光光源 | 套 | 1 |  |
| 3 | 卤素灯泡 | 个 | 2 |  |
| 4 | 大视野三目观察筒 | 套 | 1 |  |
| 5 | 高分辨率全复消色差物镜 （10x、100X） | 套 | 1 |  |
| 6 | 大视野10x目镜 | 个 | 2 |  |
| 7 | 聚光镜 | 套 | 1 |  |
| 8 | 相机接口 | 套 | 1 |  |
| 9 | 染色体专用冷相机 | 套 | 1 |  |
| 10 | 电动扫描台 | 套 | 1 |  |
| 11 | 油泵 | 套 | 1 |  |
| 12 | 染色体核型分析软件 | 套 | 3 | 终生免费升级 |
| 13 | 高通量储片仓 | 套 | 1 |  |
| 14 | 全自动上片器 | 套 | 1 |  |
| 15 | 染色体自动扫描系统计算机 | 台 | 1 |  |
| 16 | 染色体核型分析计算机工作站 | 台 | 3 | 四核处理器，≥1T硬盘，≥8G内存，≥2G独立显卡≥19英寸显示器 |

全自动血细胞分析仪技术参数

- ▲检测速度：CBC+DIFF≥70/小时，：CBC+DIFF+RET≥30/小时。

- 检测参数：血液报告参数≥35个，体液报告参数≥6个。

- ▲用血量：全血进样量≤25ul；预稀释模式用血量≤20ul，进样量≤70ul。

- 白细胞计数：应采用先进的激光流式原理及核酸荧光染色技术，使白细胞计数免受难溶红细胞、巨大血小板、血小板簇及细胞碎片等的干扰。

- 低值白细胞检测：当遇到低值白细胞样本时，仪器可自动或人工选择转换到低值白细胞检测模式，使白细胞检测颗粒数比普通检测模式增加2倍，结果更准确、可靠。

- ▲血小板计数：具有两种方法进行血小板的定量计数。

- 网织红细胞检测功能：使用核酸荧光染色及流式细胞技术，具有全自动网织红细胞定量计数和对网织红细胞成熟度的分类。

- 体液检测速度：≥30样本/小时。

- 可以对脑脊液、胸水、腹水、关节腔积液等体液进行红细胞和白细胞计数,并对白细胞进行分类。

- 体液检测中具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能。

- 实时网络通讯系统：具有实时在线网络质控功能，通过室内质控实现实时的室间质评，确保用户的结果质量达到国际质量水准。

- 具有自动复检功能，并能自动追加自动检测项目。

- 流程控制：附带流程控制软件，含三大功能：复检规则设定、数据统计功能（假阴性、假阳性，复检率等）、复检信息管理功能。

全自动血细胞分析仪配置清单

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 台 | 1 |  |
| 2 | 附件 | 套 | 1 |  |
| 3 | 电脑主机+显示器 | 套 | 1 |  |
| 4 | 条码扫描器 | 套 | 1 |  |
| 5 | 管理软件 | 套 | 1 |  |
| 6 | 试剂读卡器 | 套 | 1 |  |
| 7 | 安装包 | 套 | 1 |  |