阳江市妇幼保健院院

医疗设备询价项目

询 价 文 件

【询价编号：YJFY-201901】

2019年8月

目  录

第一章  询价邀请	2

第二章  报价须知	5

第三章  用户需求书	8

第四章  报价文件组成及参考格式	16

# 询价邀请

询价邀请

阳江市妇幼保健院（以下简称“采购人”）就以下项目进行询价：

一、询价项目的名称、用途、数量、性质

1、项目名称：阳江市妇幼保健院医疗设备询价项目

询价编号：YJFY-201901

2、询价内容：

| 序号 | 设备名称 | 数量(台) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生物安全柜 | 1 |

二、报价单位资格要求：

A、基本要求

（1）具有中华人民共和国的独立法人企业，能独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

B、项目要求

（1）报价方的企业依法取得《营业执照》；

（2）依法取得相应设备经营生产或经营许可证；

（3）在广东地区有良好的、可靠的后续技术支持。

三、报价截止时间及地点

1、递交报价文件时间：2019年8月23日上午8：30分至下午5：30分，逾期收到或不符合规定的报价文件恕不接受。

2、报价文件送达地点：阳江市妇幼保健院三楼设备科

3、符合资格的供应商请在阳江市妇幼保健院网站上下载询价文件。

四、联系方式

单位名称：阳江市妇幼保健院

联系地址：阳江市江城区富康路126号门诊部3楼设备科

电话：0662-8838060        邮箱：905190090@qq.com

阳江市妇幼保健院

2019年8月16日

# 第二章  报价须知

# 一、报价须知前附表

| 项号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：阳江市妇幼保健院医疗设备采购项目 采购方式：询价 资金来源：自筹资金 |
| 2 | 询价文件发售地点：符合资格的供应商请在阳江市妇幼保健院网站上下载询价文件. |
| 3 | 报价文件组成：详见第四章“询价文件组成及参考格式”。 报价文件份数：壹份 |
| 4 | 报价文件递交时间：2019年8月23日上午8：30分至下午5：30分，报价文件递交地址：阳江市妇幼保健院医院设备科 |

二、询价文件

1. 询价文件的组成

1.1 询价文件包括：

1)询价邀请；

2)报价须知；

3)用户需求书；

4)报价文件组成及参考格式。

1.2报价人应认真阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果报价人没有按照询价文件的要求提交全部资料，或者报价文件没有对询价文件做出实质性响应，由此造成的后果由报价人负责。

2.询价文件的答疑

如报价人就询价文件的某些内容有疑问时，应以书面形式在报价截止期前3天通知阳江市妇幼保健院设备科，阳江市妇幼保健院对问题在阳江市妇幼保健院网上集中作出答复，并将此视为有效送达。

# 三、报价文件的编制

1． 报价文件组成：

详见第四章” 报价文件组成及参考格式”。

2．报价文件的编写

2.1. 报价文件的报价为单价报价，对每一种型号及规格的报价产品只允许有一个报价，

2.2  报价人应对报价货物提供完整详细的技术说明。

# 四、报价文件的递交

1. 报价文件的密封和标记

1.1报价人应将询价文件，报价一览表（报价文件）用信封密封，并在封口处加盖报甲方公章。

1.2 如果由于信封密封不严，导致报价文件非人为因素过早启封，阳江市妇幼保健院概不负责，并将该文件退还给报价人。

2．对报价文件投递的要求

所有报价文件必须装在密封完好的信封，封口加盖投标单位公章，并在包装的封面上注明：

报价人全称（盖章）：

报价人联系电话：

设备名称：

询价编号：YJFY-201901

# 第三章  用户需求书

附件：设备主要技术参数及技术要求：

一、 生物安全柜：1台

生物安全柜主要性能参数表

- 安全柜分类：B2型，100%外排

- 1.1 外部尺寸（L×D×H）：1100mm×750mm×2250mm

- 内部尺寸（L×D×H）： 940mm×600mm×660mm

- 生物安全性：

- (1)人员安全性：撞击式采样器的菌落数≤10CFU/次 ；狭缝式采样器的菌落数≤5CFU/次

- (2) 产品安全性：菌落数≤5CFU/次

- (3) 交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次

- 洁净等级：100级.

- 过滤效率:对0.3μm微粒过滤效率≥99.995%

- 底座采用福马脚轮设计，可以实现移动、升降和固定功能。

- 可在安全柜前方更换、维修过滤器及风机。

- 气道密闭性

- 装置的气道在承受500 Pa±10%的压力下，其贯穿部分在皂泡实验条件下无气泡出现。

- 平均风速：0.33±0.015m/s,  吸入口风速0.53±0.015m/s

- 电机与风机：电机应有热保护装置，并能在1.15倍额定电压值的条件下稳定工作；电机应可以调速，以便在风速下降下保证合格气流。

- ▲前玻璃窗有10度生理斜度，视角更大，更具人性化，且超出安全高度具有声光报警功能；安全玻璃，防UV，双层夹胶防爆安全玻璃；前玻璃窗采用电动玻璃门设计，需要同时满足脚踏控制、手动开关和遥控控制，提高产品的安全性。

- ▲内部工作区域，工作区内墙体及工作台面为优质304#不锈钢，操作区三面一体成型，三面无接缝圆角结构,无死角，易于清洁。工作台面采用下凹盆状，具有收集废液功能。

- 噪音等级：≤65d B（A）

- 照明：≥1000LUX

- ▲高亮度LCD显示屏,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，实时显示过滤器的寿命、安全柜的整体运行时间、UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度、送风和排风过滤器的阻力。当安全柜出现故障时，声光报警提示。

- 遥控控制，减少使用者与安全柜的直接接触，更能保护使用者。

- 具有预约定时功能，能自动消毒、自动开关机，提高工作效率。

- 抗电强度：耐压1390V 、5S不击穿。

生物安全柜配置清单

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物安全柜 | 台 | 1 |  |
| 2 | 主机 | 台 | 1 |  |
| 3 | 风机 | 套 | 1 |  |
| 4 | 底座 | 套 | 1 |  |
| 5 | 遥控器 | 个 | 1 |  |
| 6 | 脚踏开关 | 个 | 1 |  |
| 7 | 紫外灯 | 条 | 1 |  |
| 8 | 荧光灯 | 条 | 1 |  |

# 第四章  报价文件组成及参考格式

# 报价文件组成

报价文件必须按照以下所列顺序装订成册（一册），主要内容包括但不限于以下内容：

#### （一）、商务部分

1、工商营业执照副本复印件

2、相应设备生产或经营许可证/资质证书复印件（如果有）

3、业绩证明材料复印件

#### （二）、技术部分

1、设备详细参数及简要说明书（报价人必须提供设备详细技术参数及产品彩页）

2、服务承诺及措施

3、相应设备中标通知书或合同复印件

4、技术规格实质性响应一览表

| 报价人全称： |  |  |  |  | 标段号： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：阳江市妇幼保健院医疗设备采购项目 |  |  |  |  | 招标编号：YJFY-201901 |
| 序号 | 设备名称 | 设备主要参数 | 设备主要参数 | 偏离说明 |  |

注：若无偏离，在本表“偏离说明”处注明“无偏离”的字样。若有偏离，在本表“偏离说明”处注明“有偏离”的字样并注明偏离的具体情况。

加盖单位公章：

授权代表人签字：

职务：

日期：    年   月   日

（三）、报价文件

8、报价一览表

| 设备/配件 名称 | 规格型号 | 品牌/生产厂家 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大写：人民币 元（小写：¥ ）。 |  |  |  |  |  |  |  |

加盖单位公章：

授权代表（签字）：

职务：

日期：   年  月   日