阳江市妇幼保健院

医疗设备询价项目

询 价 文 件

【项目编号：YJFY-XJ-202008】

2020年8月10日

目  录

第一章  询价邀请	2

第二章  报价须知	4

第三章  用户需求书	7

第四章  报价文件组成及参考格式	16

# 询价邀请

询价邀请

阳江市妇幼保健院（以下简称“采购人”）就以下项目进行询价：

一、询价项目的名称、用途、数量、性质

1、项目名称：阳江市妇幼保健院医疗设备询价项目

项目编号：YJFY-XJ-202008

2、询价内容：

| 序号 | 设备名称 | 数量(套) | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力蒸汽灭菌器 | 1 | 3.2 |
| 合计共：3.2万元 |  |  |  |

二、报价单位资格要求：

A、基本要求

（1）具有中华人民共和国的独立法人企业，能独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

B、项目要求

（1）报价方的企业依法取得《营业执照》；

（2）依法取得相应设备经营生产或经营许可证；

（3）在广东地区有良好的、可靠的后续技术支持。

三、报价截止时间及地点

1、递交报价文件时间：2020年8月17日上午8：30分至下午5：30分，逾期收到或不符合规定的报价文件恕不接受。

2、报价文件送达地点：阳江市妇幼保健院三楼设备科

3、符合资格的供应商请在阳江市妇幼保健院网站上下载询价文件。

四、联系方式

单位名称：阳江市妇幼保健院

联系地址：阳江市江城区富康路126号门诊部3楼设备科

电话：0662-8838060        邮箱：905190090@qq.com

阳江市妇幼保健院

2020年8月10日

# 第二章  报价须知

# 一、报价须知前附表

| 项号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：阳江市妇幼保健院医疗设备采购项目 采购方式：询价 资金来源：自筹资金 |
| 2 | 询价文件发售地点：符合资格的供应商请在阳江市妇幼保健院网站上下载询价文件. |
| 3 | 报价文件组成：详见第四章“询价文件组成及参考格式”。 报价文件份数：壹份 |
| 4 | 报价文件递交时间：2020年8月17日上午8：30分至下午5：30分，报价文件递交地址：阳江市妇幼保健院三楼设备科 |

二、报价文件

1. 询价文件的组成

1.1 报价文件包括：

1)报价邀请；

2)报价须知；

3)用户需求书；

4)报价文件组成及参考格式。

1.2报价人应认真阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果报价人没有按照询价文件的要求提交全部资料，或者报价文件没有对询价文件做出实质性响应，由此造成的后果由报价人负责。

2.询价文件的答疑

如报价人就询价文件的某些内容有疑问时，应以书面形式在报价截止期前3天通知阳江市妇幼保健院设备科，阳江市妇幼保健院对问题在阳江市妇幼保健院网上集中作出答复，并将此视为有效送达。

# 三、报价文件的编制

1． 报价文件组成：

详见第四章” 报价文件组成及参考格式”。

2．报价文件的编写

2.1. 报价文件的报价为单价报价，对每一种型号及规格的报价产品只允许有一个报价；

2.2  报价人应对报价货物提供完整详细的技术说明。

# 四、报价文件的递交

1. 报价文件的密封和标记

1.1报价人应将询价文件，报价一览表（报价文件）用信封密封，并在封口处加盖报甲方公章。

1.2 如果由于信封密封不严，导致报价文件非人为因素过早启封，阳江市妇幼保健院概不负责，并将该文件退还给报价人。

2．对报价文件投递的要求

所有报价文件必须装在密封完好的信封，封口加盖投标单位公章，并在包装的封面上注明：

报价人全称（盖章）：

报价人联系电话：

设备名称：

询价编号：YJFY-XJ-202008

# 第三章  用户需求书

- 供应商的资格要求为：

参加本次询价项目的供应商除应具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件外，还必须符合下列要求：

- 供应商须是中华人民共和国境内合法注册登记，能独立承担民事责任并具有相关经营与货物要求范围的法人，提供有效的工商营业执照副本复印件；

- 依法取得《医疗器械生产许可证》或者《医疗器械经营许可证》；

3、本项目不接受联合体投标；

4、具有所报价产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》或法律法规规定必须的证

明文件。

- 货物要求：

- 供应商应提供原装、原厂、全新的、符合国家质量标准的货物，不得以旧货翻新充数，并按有关要求进行包装及装运。

- 进口产品必须提供原产地证明和中国商检证明及合法进货渠道全套单证，如能办理进口免税的，手续由采购人协助办理，办理免税手续相关费用由中标供应商承担。中国境内制造的产品必须提供原出厂合格证。医疗器械注册证或者备案凭证等证明文件。

- 供应商应将所提供货物的装箱清单、备件清单、正规发票、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具、维修技术资料手册、维护手册、软件备份、故障代码表、零部件、维修密码等交付给采购人；供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按采购人需求约定供货，供应商必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由供应商承担相关的违约责任。

- 供应商负责设备端口免费开放，并符合国标模式输出，与采购方电脑信息系统匹配。

5、供应商负责协助办理该产品的特种设备使用登记证。

- 报价包括：运至采购人指定的地点。货物的搬运费、运输费、卸装费、保险费、验收、货物设计、制造、包装、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障、产品成本、利润、税金、电源点至医用设备管线连接等一切费用。总报价不得高3.2万元人民币。（超出该上限的报价将作为无效投标处理）（以上费用需在投标价格表中详细列明）。

- 合同签订要求：采购合同由供应商与采购人双方签订。

- 交货期：合同签订生效后30个日历天内。（包括供货、安装调试及验收合格，超出该交货期将作为无效报价处理）。

- 交货地点：用户指定地点（阳江市妇幼保健院院内）。

- 付款方式：

签订合同后，货到完成安装、调试及验收合格后七个工作日内，支付采购总额60%，余额在验收之日起一年内付清。

- 安装调试及售后服务：

（一）、供应商必须负责货物的运输、卸装、安装、调试费用以及安装辅件和所使用调试的耗材、工具包括医用设备管线之间连接等工作，所产生的费用由供应商负责。

（二）、安装调试完成后按相关设备管理规范进行验收。包括如是计量或校准设备要由第三方有资质的检验机构进行检验检测合格或校准，检验结果报告书交给采购人，合格方能进行验收程序，所产生的费用由供应商负责。

（三）、售后服务：

- 免费质保期期限：整机（系统）保质期2年（从验收合格签名之日起），乙方应为甲方办妥本次货物需求产品的保修手续,质保期内乙方对所供货物实行质量包修、包换、包退、包维护保养、包配件等。

- 维修人员接到维修通知后到场时间：1小时内响应，服务工程师24小时内上门服务；

- 质保期内，非采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由供应商负责包修、包换整件或包退，并承担因此而产生的一切费用。

4.所有货物质保期限内服务方式均为中标供应商上门服务，即由供应商派员每个季度一次上门日常货物设备使用现场的维护、保养及合理化使用建议，由此产生的一切费用均由供应商承担。

5.设备的装车、卸车、安装、调试、操作及维护保养培训服务等，供应商必须安排工作人员全程跟踪，并且所产生的费用均由供应商支付。

6.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免

费维修期相应顺延。如停用时间累计超过10天则质保期重新计算。

7.在质量保证期内，供应商所交付或提供的物品质量、服务及培训不符合国家法律法规

和合同约定的，由供应商负责承担保修责任，并承担由此而产生的实际费用。

8.供应商无偿培训采购人维护及维修人员，主要内容为系统及设备的基本结构、性能、主要部件/模块的构造及维护，日常使用与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等。

9.为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规

定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由供应商承担一切责任。

- 供应商应将所提供货物的装箱清单、备件清单、用户手册、原厂保修卡、随机

资料及配件、随机工具、维修手册、维护手册、软件备份、开放故障代码表、零部

件、维修密码等交付给采购方。

- 开放端口软件终身免费升级，并及时提供设备新功能和临床应用资料。

12.保修期满后维修时，如更换配件，只收取配件费，且配件费提供优惠价格（不高于八折），不得收取上门服务费及差旅费（需附配件价格清单）。维修好后6个月内，对仪器设备再次发生同样的故障并且需要更换同样零件配件时，供应商承诺免费维修及更改配换零件。

九、设备技术参数：

压力蒸汽灭菌器技术参数：

- 容积：≧75L

- 额定工作压力0.22Mpa，

- 额定工作温度134℃

- 使用温度105～136℃

- 产品符合YY1007-2010标准，并可提供经国家食品药品监督管理局认可检验中心的检测报告。

- 灭菌腔体、灭菌提篮均为优质不锈钢SUS304材质制成，内部抛光处理，汽水内循环。

- 手轮式平移门结构，并具有门安全联锁装置及门检测装置，有压力时门无法打开，门关闭不到位程序不能运行。

- 具有防干烧报警、超压自泄、超温保护、电力安全保护，所有报警具有声光警示。

- LED数字显示灭菌腔内温度、时间和故障报警代码。

- 自胀式硅橡胶密封圈，密封效果好，使用寿命长。

- ▲电磁阀、压力表、安全阀均按照国家标准提供编号、铭牌、合格证等强制性资料。

- ▲微电脑控制，具有器械、敷料、液体等五项固定程序，两项自定义程序，并具有干燥功能。

- 设备注水、升温、灭菌、排气、干燥整个流程全自动运行，灭菌完成后声光提醒。

- ▲灭菌腔体温度均匀性：±1℃，干燥温度范围：50~120℃。

- ▲脉动排气技术，确保蒸汽饱和度。

- 全防护式门罩，铰链、转轴均不外露。

- ▲具有快速排气和慢速排气功能，避免灭菌液体溢出。

- 具有快速维修窗口，电气部分维护无需拆解外罩。

- ▲产品符合办理《中华人民共和国特种设备使用登记证》的要求。

压力蒸汽灭菌器配置清单

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力表 | 套 | 1 |  |
| 2 | 电磁阀 | 套 | 1 |  |
| 3 | 安全阀 | 套 | 1 |  |
| 4 | 温度传感器 | 个 | 1 |  |
| 5 | 加热管 | 个 | 1 |  |
| 6 | 电路板 | 套 | 1 |  |
| 7 | 锅体 | 套 | 1 |  |

# 第四章  报价文件组成及参考格式

# 报价文件组成

报价文件必须按照以下所列顺序装订成册（一册），主要内容包括但不限于以下内容：

| 报价人全称： | 标段号： |
| --- | --- |
| 项目名称：阳江市妇幼保健院医疗设备采购项目 | 招标编号：YJFY-XJ-202008 |

#### （一）、商务部分

1、工商营业执照副本复印件

2、相应设备生产或经营许可证/资质证书复印件（如果有）

3、业绩证明材料复印件

#### （二）、技术参数、售后服务部分

1、设备详细参数及简要说明书（报价人必须提供设备详细技术参数及产品彩页）

2、售后服务承诺及措施（具体的售后服务方案）

3、相应设备中标通知书或合同复印件（能反映设备采购价格的近2年广东省内设备采购合同或中标通知书的复印件）

4、技术参数（型号、规格）实质性响应一览表

| 序号 | 招标技术参数 （型号、规格） | 投标实际技术参数 （型号、规格） | 是否偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：若无偏离，在本表“偏离说明”处注明“无偏离”的字样。若有偏离，在本表“偏离说明”处注明“有偏离”的字样并注明偏离的具体情况。

（三）、报价一览表

| 设备/配件 名称 | 规格型号 | 品牌/生产厂家 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大写：人民币 元（小写：¥ ）。 |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（公章）：

法人（签字）：

授权代表（签字）：

职务：

日期：   年  月   日